|  | ......................... Stk. .............................. € .............................. € GEZE MCRdrive Automatisch, hermetisch dichtschließendes Linearschiebetürsystem MCRdrive für Innenbereiche mit Luftdurchlässigkeitsanforderungen nach EN1026 / EN 12207 Klasse B / 100 Pa, Klasse C / 50 Pa. Schallisolierung nach DIN EN ISO 4109. TÜV-baumustergeprüft nach DIN 18650 / EN 16005, für Flügelgewichte bis 140 kg mit MCR feingerahmten Profilsystem. Das System besteht aus den Hauptbaugruppen: Antriebseinheit mit spezieller Software für OP-Schiebetüren Türflügelsystem mit feingerahmten Profilen und umlaufenden Dichtungssystem Baumaße (Rohbaumaße): Durchgangsbreite DB:.......... mm (800 - 2500 mm) Durchgangshöhe DH:........... mm (2000 – 2500 mm) Türsystemausführung: ( ) einflügelig links schließend ( ) einflügelig rechts schließend |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk. .............................. € .............................. € MCR Antriebseinheit und GEZE Steuerung Abmessungen Antriebseinheit H x T: 300 x 185 mm Automatiktürantrieb bestehend aus: Integriertem Akku mit Lade- und Überwachungsautomatik Extrem laufruhiger Gleichstrom-Antrieb Aluminium Laufschiene und Rollenwagen mit Kunststoff-Laufrollen, einschließlich Knick-Gelenk für Absenkung und Andrücken des Türflügels an das Wandanschlussprofil für die hermetische Abdichtung Robustes Netzteil mit integriertem allpoligem Hauptschalter und Absicherung. Kraftbegrenzung statisch und dynamisch nach DIN 18650 / EN 16005 sowie statisch unter 150 N gemäß ASR A1.7 (ehemals BGR 232) Intelligente Steuerung (Kategorie 2 nach DIN EN 954-1 und Performance Level "D" nach DIN EN ISO 13849-1) Komfortable Parametrierung, Inbetriebnahme und Wartung über optionale Bluetooth-Verbindung zu einem PC Selbstlernend und mit dynamischer Anpassung der Offenhaltezeit am Durchgangsverkehr für optimalen Komfort Vernetzbar und integrierbar in Gebäudesystemleittechnik CAN-Bus Eigenständige Fehlererkennung und Protokollierung Einstellmöglichkeiten aller Bewegungsparametern der Tür Alle Funktionen integriert in einer Einheit, keine weiteren Module notwendig Automatisches Reversieren bei Hinderniserkennung Antriebsfunktionen: verschiedene Push & Go-Funktionen zuschaltbar Verschiedene Öffnungsarten und -weiten optimiert für den Einsatz in medizinischen Bereichen (Schwesternöffnung, Bettenöffnung, Reinigungsöffnung) wählbar Frei parametrierbare Ein- und Ausgänge für unterschiedliche Funktionen Integrierter Akku für Notöffnung und -schließung bei Stromausfall Durchführung der Elektroverkabelung nach GEZE Kabelplan bauseits durch Elektrofirma. Montage, Inbetriebnahme und Einweisung des Betreibers sowie Übergabe der Dokumentation nach DIN 18650 / EN 16005 durch Werksmonteure bzw. Servicepartner. Gemäß DIN 18650 / EN 16005 muss die Sicherheitsanalyse als Planungs- und Ausführungsgrundlage die Prüfung mindestens 1 x jährlich und die Wartung mindestens 1 x jährlich durchgeführt werden |
|  | ......................... Stk. .............................. € .............................. € MCR Profil- und Dichtungssystem Die Luftdichtigkeit und Abdichtung wird auf allen vier Flügelseiten durch eine Absenkungs- und gleichzeitige Andruckbewegung des Flügels, an die bauseitige Zarge, realisiert. Das umlaufende Dichtungssystem besteht aus einer speziellen Ballon-Dichtung und im Fußpunktbereich aus einer verdeckt liegenden 2-Kammer-Dichtung. Die umlaufende Dichtungsführung wird über vulkanisierte Dichtungsecken ausgeführt. Die Dichtungen werden in profilintegrierten Dichtungsnuten eingebaut. ( ) feingerahmtes Alu-Profilsystem, bis 140 kg Flügelgewicht, für Paneel Stärken bis 22mm ( ) einfache Verglasung ( ) 2 Scheiben ISO-Glas ( ) ESG ( ) VSG ( ) HPL ( ) Edelstahlpaneel Die Verglasung kann sowohl als Trockenverglasung mittels systemseitigen Dichtungen für unterschiedlichen Paneel-Stärken oder als Nassverglasung ausgeführt werden. |
|  | ......................... Stk. .............................. € .............................. € Bedienung GEZE Displayprogrammschalter im AS500 Programm für Einstellung der Betriebsart sowie für Inbetriebnahme und Parametrierung des Antriebes, mit Funktionstasten, 2 x 7-Segment-Display, alphanumerischer Fehleranzeige, Schutzart IP40 Betriebsarten: Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nachtverriegelung, Aus ( ) AP ( ) UP oder GEZE Tastenprogrammschalter für Einstellung der Betriebsart, mit Funktionstasten, LED-Punktanzeige, codierter Fehleranzeige, Schutzart IP40, passend zu Schalterprogrammen mit 55 x 55 mm Schalteinsatz Betriebsarten: Off, Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nachtverriegelung ( ) AP ( ) UP oder GEZEconnects Bluetooth RS485-Interface für die Kabellose Verbindung zwischen Computer und automatischen Türantrieben oder GEZE Mechanischer Programmschalter für Einstellung der Betriebsart, mit Drehknopf, Fehleranzeige über LED, Schutzart IP40, passend zu Schalterprogrammen mit 55 x 55mm Schalteinsatz Betriebsarten: Off, Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nachtverriegelung ( ) AP ( ) UP oder GEZE Mechanischer Programmschalter für Einstellung der Betriebsart, mit Schlüssel, Fehleranzeige über LED, Schutzart IP40, passend zu Schalterprogrammen mit 55 x 55mm Schalteinsatz Betriebsarten: Off, Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nachtverriegelung ( ) AP ( ) UP |
|  | ......................... Stk. .............................. € .............................. € Bedienung (Eventualposition) GEZE Schlüsseltaster zum "Abschließen" des Programmschalters gegen unbefugtes Ändern der Betriebsart, Schutzart IP40 ( ) AP ( ) UP |
|  | ......................... Stk. .............................. € .............................. € Ansteuerung und Absicherung GEZE Kombimelder mit richtungserkennendem Radarbewegungsmelder und selbstüberwachtem doppeltem 3D-Lichtvorhang zur Ansteuerung und Absicherung des Schließbereichs nach DIN 18650 / EN 16005, Schutzart IP54 ( ) Kombimelder innen ( ) Kombimelder außen |
|  | ......................... Stk. .............................. € .............................. € Absicherung (Eventualposition) GEZE Aktiv-Infrarot-Lichtvorhang mit doppeltem 3D-Lichtvorhang zur Absicherung des Öffnungs- oder Schließbereichs nach DIN 18650 / EN 16005, Schutzart IP54 ( ) innen ( ) außen |